## 内容
機 器 構 成
[10 empty] | 12） | [6 empty] | 3回
エアパックの取付
本体
[8 empty] | フィルムをたるませないように覆い | [9 empty] | 2回
1回
表示を見ながら取り付 ・・・- 0.10～.0.40程度
ただし、測定値以下
[11 empty] | 13) | 電源 ＰＯＷＥＲ ＯＦＦ
2）
ｴｱﾊﾟｯｸ切離し､指先でしっかりつまむ
11)
終了
3）
株式会社 エイエムアイ・テクノ
|  | 〒160-0023 | [12 empty] | 10)
東京都新宿区西新宿3-5-3-1313
|  | ｔｅｌ 03-5339-7417 | [10 empty] | 8）
4） |  | ｆａｘ 03-5339-7414
E-mail ami-tec@mbd.sphere.ne.jp
7）
6）
5)
9）
2005-04-21
l
ｶﾁｯ
ピンの針で止るように
ピンの針で止るように
この金属のみをしっかりつまむ
右指で押し出す
ｴｱﾊﾟｯｸ
ｴｱｼﾘﾝﾀﾞ
AMI3037-10
AMI3037-5S
ﾌﾟﾚｽ試験機
ｻｰｼﾞｶﾙﾃｰﾌﾟ
出力ｹｰﾌﾞﾙ
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
電源ｹｰﾌﾞﾙ
ﾌﾟﾚｽ5秒後の
値を読み取り
拡大
簡易チェック
①最大測定値
②エア漏れ
この時、回転ギヤが戻らないように注意し、開放
*この時、回転軸が動かないように注意!
注意：エアパックを部位などに着けた際の値は、許容誤差とするか、測定範囲の低い方の値とします。（例：部位に着けた際の値１．２kPa、プレス試験値が２０kPaの場合→測定範囲は１．２～２０kPa）着けた際の値を測定値から差し引くと、それより高い測定値ではその分低い値となります。

## 校正
【校正方法】 （圧力校正セット使用時） | [9 empty] | ② |  |  |  | 目盛
Ａ．測定器本体（AMI3037）とエアパックとの総合校正
カタログ仕様の精度は、環境温度20℃±5℃で提示しています
| １）①メスシリンダの青線上部まで湯(20～30℃）を入れる |  |  |  | T字棒②の底面に
| （20℃以下の水の場合は精度が悪くなります） |  |  |  | エアパックをテープで固定
| ２）②校正用Ｔ字棒の底板にエアパックを取付ける |  |  |  | ﾃｰﾌﾟ | ①
| ３）①メスシリンダに②Ｔ字棒を沈める | [14 empty] | 接 触 圧 測 定 器
４）②Ｔ字棒の目盛りで水深を計測する
| ５）水深圧と表示を比較し、誤差を観る | [12 empty] | 計測 | AMI･Techno CO.,LTD. |  |  |  | AMI･Techno CO.,LTD.
ＡＭＩ３０３７-５ｓ・１０・２０
水深圧力 エアパック圧力 AMI3037電圧出力
（102㎜Ｈ2Ｏ） → 1ｋPa （10．2ｇｆ/ｃ㎡ or 7．5mmHg）→ 100mV（0.1Ｖ） | [16 empty] | AMI･Techno CO.,LTD.
※この校正で誤差が出た場合、Ｂの校正を行って下さい
（その誤差原因は測定器本体か？エアパックか？を判断）
100
100
エアパック
Ｂ．計測器本体（AMI3037)のみの校正 | [8 empty] | ④ | [5 empty] | 操 作 手 順
| １）測定器本体に④チューブ付パイプを接続し出力（表示）ゼロを確認 | [11 empty] | ③
| ２）①校正用シリンダに②校正用Ｔ字棒を沈める | [12 empty] | ②
３）②Ｔ字棒のパイプに③スケールを差し込みゴムリングをずらしながら
水面ゼロに合わせ固定する
４）③スケールの入っている②Ｔ字棒のパイプ内に④チューブ付きパイプ
を挿入する
| ５）④チューブ付きパイプ内の水面がに水圧により押し上げられ、 | [6 empty] | ①
| その④チューブ付きパイプ内の水面の高さと①メスシリンダの水面 | [12 empty] | 計測
との差を③スケールで計測する
水深圧力 計測値 AMI3037電圧出力
（102㎜Ｈ2Ｏ） → 1ｋPa （10．2ｇｆ/ｃ㎡ or 7．5mmHg）→ 100mV（0.1Ｖ）
パイプ内に押し上げられた水面を計測
※測定器本体に許容誤差以上誤差があった場合、当社に調整依頼に出して下さい
（102㎜Ｈ2Ｏ） → 1ｋPa （10．2ｇｆ/ｃ㎡ or 7．5mmHg）→ 100mV（0.1Ｖ）
【出力値と圧力単位換算】
④チューブ付パイプ先端
| ＡＭＩ３０３７出力 |  | ＳＩ単位 | ＳＩ単位 | ( 旧単位 ）
| ＤＣｍＶ | ＤＣＶ | hＰａ | ｋＰａ | (gf/cm2） | (mmH2O) | (mmHg)
| 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 10.2 | 102 | 7.5
| 9.8 | 0.0098 | 0.0098 | 0.098 | 1 | 10 | 0.736
| 0.98 | 0.00098 | 0.00098 | 0.0098 | 0.1 | 1 | 0.74
| 13.3 | 0.0133 | 0.0133 | 0.133 | 1.36 | 13.6 | 1
上から見た状態
①校正用シリンダ
株式会社 エイエムアイ・テクノ
②校正用Ｔ字棒
| ③スケール | [13 empty] | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-3-1313 TEL 03-5339-7417 FAX 03-5339-7414
④チューブ付きパイプ
AMI
１
３
２
４
20～30℃
Ｔ字棒内のスケールと
チューブ付パイプ位置
②
③
④
④
②
ｴｱﾊﾟｯｸ
下からの図